## 1729
Приложение 1
Техническая спецификация
№ ЛОТА | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки услуг | Требования к условиям эксплуатации и условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих
1 | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство easyScreen объединяет возможности диагносики ABR, TEOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга OAE/ABR.. Устройство easyScreen экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей. Сверху имеется разъем для предусилителя аппарата ABR, наушников или кабеля датчика отоаккустической эмиссии. Снизу имеется разъем микро-USB. Базовый блок easyScreen позволяет зарядить батарею easyScreen. Имеется светодиодный индикатор который отображает состояние электропитания подставки (включено = подключено, выключено = не подключено). easyScreen имеет сенсорный дисплей и удобный пользовательский интерфейс в компактном аппаратном исполнении. Дисплей на easyScreen представляет собой резистивный сенсорный экран, позволяющий работать в перчатках. Устройство easyScreen размеры -163 x 85 x 21 мм ; Устройство easyScreen вес -265 г Разрешение дисплея- 272 x 480 Размер дисплея -95 мм х 56 мм Встроенный динамик. Цветной дисплей с светодиодным индикатором Литий-ионный аккумулятор- 3,7 В/3850 мАч Устройство easyScreen имеет следующие характеристики для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ): ТЕОАЕ Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии с IEC 60645-3); Диапазон уровней - 60 дБ peSPL до 83 дБ peSPL ; Уровень по умолчанию - 83 дБ peSPL (калибровка от пика к пику), автоматическая внутри ушная калибровка; Допустимость уровня- ± 3 дБ; Частота кликов - ~70 /c; Передатчик - ОАЭ Зонд; Центральный диапазон частот - 1000 Гц до 4000 Гц; Центральные частоты по умолчанию - 1400, 2000, 2800, 4000 Гц; На дисплей - Просмотр шкал прогресса по направлению к прохождению, обратная связь о стабильности зонда, шуме и времени записи; Полосы анализа- 1.4, 2, 2.8 и 4 кГц (центральные частоты); Критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания - От 4 С до 60 с; Преобразователь - Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см); Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для диагностики ОАЭ. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге ABR (КСВП). В этом случае зонд ОАЭ подключается к кабелю предусилителя. Версии -длинный и короткий кабель; Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, DPOAE и монауральная ABR (КСВП); Длина кабеля - 120 см / 47 дюймов (длинный), 50 см / 19,7 дюймов (короткий); Память -калибровочные значения и идентификатор датчика; Кончик зонда – заменяемый; Вес (включая кабели) -13 г/ 0,46 унция (короткий кабель) , 19 г/ 0,67 унция (длинный кабель); Кабель предусилителя подключается к верхней части easyScreen при использовании некоторых из доступных датчиков. Он не используется с BERAphone. Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга. Каналы-один; Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь (IP30 или ОАЭ зонд); Получение-72 дБ; Частотная характеристика-0.5 Гц до 5000 Гц; Шум - <25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR - > 100 дБ при 100 Гц; Кабель предусилителя подключается к верхней части easyScreen при использовании некоторых из доступных датчиков. Он не используется с BERAphone. Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга. Каналы-один;Программное обеспечение HearSIM позволяет вам: -Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте; - Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с easyScreen; - Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на easyScreen; - Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере; - Экспортировать данные о пациентах и испытаниях(поддерживаютсяформаты HiTrack, OZ Systems, CSV и XML); - Настраивать различные настройки устройства easyScreen, включая протоколы проверки; - Управлять easyScreen пользователями; - Управлять easyScreen настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска); - Управлять учетными записями пользователей HearSIM; Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь (IP30 или ОАЭ зонд); Получение-72 дБ; Частотная характеристика-0.5 Гц до 5000 Гц; Шум - <25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR - > 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В; Входной импеданс -10 MΩ/170 pF; Источник питания -изолированный, от главного блока; Вес -85 г / 3 унция; Размеры -85 мм х 50 мм х 25 мм/ 3,4 дюйма х 1,9 дюйма х 0,9 дюйма; Длина кабеля -112 см / 44 дюйма; Длина провода электрода - 51 см / 20 дюймов; Вставной кабель наушников подключается к гнезду на верхнем крае кабеля предусилителя. Для тестирования вставные наушники EarCupTM адаптеры на конце красной и синей трубок вставляются в пенопластовый край наушников EarCupsTM. Если используются ушные вкладыши, одноразовые ушные вкладыши присоединяются к чистым адаптерам ушных вкладышей на конце трубок Тип- КСВП вставьте наушники (50 Ω); Версии -Калиброван для EarCupTM или ушных вкладышей; Автоматическое определение по устройству; Поддерживаемые тесты -Бинауральная или монауральная КСВП; Макс. входное напряжение -5.0 В RMS; THD -< 2% (125 Гц - 4 кГц); Память -Калибровочные значения и идентификатор датчика; Длина кабеля -22 см / 8,66 дюйма; Длина трубки -25 см / 9,8 дюйма; Цвета трубок -Красный (правое ухо) и синий (левое ухо); Вес (включая кабели) -53 г / 1,87 унция; Провода электродов поставляются в комплекте с системой, если в комплект поставки входит КСВП (ABR) и необходим предусилитель. Провода электродов имеют 3 цвета черный, белый, желтый. Цветные вилки подключаются к разъемам на верхней части кабеля предусилителя. | Шт | 2 | 600000 | 1200000 | По заявке Заказчика | DDP с установкой и гарантией ,При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дб. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дб. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дб), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями
ИТОГО