## 1729
Приложение 1
Техническая спецификация
№ ЛОТА | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки услуг | Условия поставки
1 | Стол операционный универсальный | Технические характеристики Управление Механогидравлический привод Безопасная рабочая нагрузка 160 кг Диапазон регулировки высоты стола (без подушек) 720...1020 мм Толщина матраса 50 мм Длина панели стола 2100 мм Ширина панели стола (с направляющими) 550 мм Число секций стола, включая раздельную ножную не менее 5 Продольный наклон (Тренделенбург / антиТренделенбург) ±30? Поперечный (боковой) наклон ±20? Наклоны спинной секции +75?/-45? Наклоны ножных секций +30?/-90? Наклоны головной секции +30?/-35? Наличие встроенных колес Ø 100 мм Масса стола 200 кг Излом спинной секции (опция) 105 мм Механический встроенный почечный валик (опция) 140 мм | Шт | 1 | 4997000 | 4997000 | По заявке Заказчика | DDP с установкой и гарантией
2 | Светильник светодиодный потолочный двухкупольный | Тех. параметры Эмалед 300/200 Количество блоков освещения 2 Диаметр блока освещения, мм 420/240 Центральная освещенность в центре светового поля на расстоянии 1м, в основном режиме,клк 100+50 Количество светодиодов 42+7 Диаметр светового поля d10 на расстоянии 1м, мм 160/150 Диапазон регулирования диаметра светового поля,мм 150-330/- Регулировка освещенности, % 10-100/30-100 Полная облученность светового поля, Вт/м2 не более 650 Удельная облученность рабочего поля, мВт/(м2 лк) 4,1 Цветовая температура, К 4500±100 Индекс цветопередачи (Ra) 95 Возможность интеграции видеокамеры в блок освещения Нет Аварийное питание встроенное Имеется Время работы в аварийном режиме Не менее 3 ч Потребляемая мощность, ВА 70 Масса, кг 30-50 Радиус действия, мм 1620 Перемещение блоков освещения по высоте, мм 1190 Дистанционный пульт управления (технология Bluetooth) Нет Дополнительные режимы освещения (для эндоскопии и режим увеличения глубины освещения) Нет Срок службы светодиодов Не менее 30 000 часов Средний срок службы светильников Не менее 8 лет | Шт | 1 | 4575000 | 4575000 | По заявке Заказчика | DDP с установкой и гарантией
3 | Электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ) | ВЧ электрохирургический блок для аппарата ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" Е352МВ(7) Педаль двухклавишная ЕР202 Педаль одноклавишная биполярная ЕР204 Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 240 х 170 мм, 408 см кв. ЕН231.1 Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.) ЕН235 Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный в варианте исполнения 1 (горизонтальное), разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.) - 1упак EH240 Держатель нейтрального электрода "джек". Длина кабеля 3 м ЕН234.1 Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек". Длина кабеля 2,7 м ЕН236 Держатель монополярных электродов. Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м (2шт) ЕН341-3 Держатель биполярных электродов. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта (ФОТЕК). Длина кабеля 3 м (2шт) EH330E-4 Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - трехполюсная вилка (ФОТЕК, Valleylab). Длина кабеля 3 м ЕН346 Электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм; 4 мм (2шт) ЕМ123 Электрод-петля 5 х 0,2 мм; 4 мм (2шт) ЕМ106-1 Электрод-игла микродиссекционный, рабочая длина 40 мм; 4 мм (2шт) ЕМ140 Электрод-шарик антипригарный CLEANTips 4 мм; 4 мм ЕМ101С Электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм, удлиненный стержень; 4 мм ЕМ182 Электрод-крючок, удлиненный стержень, фиксация на держателе; 4 мм ЕМ141 Высокочастотные электрохирургические инструменты. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips; диаметр 4 мм; удлиненный стержень; штекер 4 мм) ЕМ151С Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 2 мм, "евростандарт" (2шт) ЕМ252ССЕ Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 250 мм, 8 х 2 мм, "евростандарт" (2шт) ЕМ256ССЕ | Шт | 1 | 3500000 | 3500000 | По заявке Заказчика | DDP с установкой и гарантией
ИТОГО
ппрк